枞阳县中医院等离子电切电凝系统采购项目

采购需求

一、采购内容

枞阳县中医院需要采购等离子电切电凝系统一套；主机必须与电切内窥镜为同一品牌，以利最佳兼容和售后服务。

等离子电切电凝系统配置及参数如下：

| 序号 | 产品名称 | 数量、性能和技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 等离子体主机 | 1台，必须与电切内窥镜为同一品牌，以利最佳兼容和售后服务。 |
| 1.1.1★ | 主机输出频率要求： | 主机输出频率≧350khz。 |
| 1.1.2 | 主机输出功率要求 | 主机切割最大输出功率≧200W；主机电凝最大输出功率≧120W。 |
| 1.1.3★ | 全智能型功率设置功能： | 能自动识别电极并自动智能设置输出模式和功率，首次开机无须手动设置输出模式及功率参数。输出模式≧9种。 |
| 1.1.4 | LED液晶显示屏功能： | 触屏操作，可实时反馈电极连接状态，电极型号，电极使用次数，切凝功率数值等，可在主面板直接调节切割、电凝功率。 |
| 1.1.5 | 安全保护 | 具有故障识别、自动停机保护，完整故障代码系统。 |
| 1.1.6 | 脚踏开关 | ≧1个，双踏板 |
| 1.2 | 电切镜 | 1套，可连续进出水冲洗对流 |
| 1.2.1 | 硬性内窥镜 | 1支，4mm/30° |
| 1.2.2 | 工作手件 | 1个，被动式 |
| 1.2.3★ | 外鞘和内鞘 | 内鞘和外鞘各一支，配套规格标准为26 Fr，必须带进、出水通道和控制开关，可360°自由旋转。内鞘进水接头1个，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术 |
| 1.2.4 | 标准鞘芯 | 1支 |
| 1.2.5 | 可视操作鞘 | 1个 |
| 1.2.6 | 冲洗接头及附件 | 冲洗接头1个，7.5mm，并且必须配备有吸引冲洗器、密封帽、冲洗管路以及加压冲洗管路等附件（相关专利附件需提供专利证明） |
| 1.3 | 等离子专用双极电极 | 2支,要求配备专用电极连接线一根，并且具备各种型号电极，适应临床需求。 |
| 1.3.1 | 电极安装状态的主机警示功能 | 具有电极安装状态显示 |
| 1.3.2 | 电极型号及使用次数显示 | 电极正确连接时会显示正在使用的电极型号及电极使用次数。 |
| 1.3.3 | 电极与主机连接的安全特性要求 | 电极正负极系全封闭绝缘经电缆与主机相连，而非电极负极直接插入操作手柄，致手件带电形成回路形成重大人身安全隐患。 |
| 1.4★ | 分类管理级别 | 主机、电切镜、电极都是三类医疗器械（依据注册证） |

- 注：以上参数标“★”项为必须满足项，如出现负偏离按照废标处理。投标时标“★” 参数部分须提供相关证明材料予以佐证。

- 二、质保期及售后服务

- 1、依据商品的保修条款及售后服务条款，须提供原厂质保，质保3年。询价文件另有约定的从其约定。质保期从验收合格后算起。

2、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供应商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件;设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。

3、供应商须提供详尽的售后服务内容和承诺，合同执行阶段，因应设计的修改和现场的实际情况，采购人可对需求方案及货物(规格、数量等)作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。无法依据的，双方商定。

4、保修期满后中标方向采购方提供合同设备的终身维修服务，只收零备件费，并以优惠价格提供。

三、其他要求

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。供应商应保证其货物在正确安装、使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

2、在质保期内，供应商在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

3、如果供应商在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

4、供应商的报价应包含所投货物、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、措施费、安全、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

5、采购人和相关部门按照国家规定的标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交人予以配合。如因中标方原因，导致不能达到本项目的验收要求，采购人有权终止本项目，同时承担相应的违约责任。

6、中标人所有货物及配套设备须提供至少3年的免费质保服务（自采购人验收合格之日起计算）。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期内，若设备或部件发生故障或存在缺陷，中标人须提供原设备制造商售后维修和更换服务，费用包含在此次总投标价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。免费质保期内软件免费升级。

7、其他未尽事宜，双方在合同中商定。

四、结算及付款方式

验收合格后付至合同价款的100%。