枞阳县中医院氩气高频电刀采购项目

采购需求

一、采购内容

枞阳县中医院需要采购氩气高频电刀一台；

具体氩气刀参数如下：

- （一）产品名称：高频手术系统

- （二）技术性能及指标要求

- ★2.1工作频率：单极≥400kHz

- 2.2最大输出功率：≥300W

- 2.3额定负载：单极≥400Ω、双极≥50Ω

- ★2.4屏幕显示：≥7.0寸液晶显示屏

- 2.5输出方式：间歇性输出。含单极手控输出、单极脚控输出及双极脚控输出等3种输出方式。

- 2.6功能模式：开放模式及内镜模式（间歇加载连续运行）。

- 2.7工作模式：≥10种，其中专用内镜切模式≥2种，内镜切效果可用种类≥4种。

- 2.8自动保护装置：开路、短路自动保护功能。

- 2.9断线自检：具有中性极板未连接或者连接电缆断线时，自动停止输出并提示功能。

- 2.10中性极板检测系统：单片极板连续性检测连接状态，双片极板进行全程接触质量动态监测，可防止患者高频灼伤。

- 2.11功率自动补偿系统：手术过程中依据人体不同组织的阻抗变化，毫秒级双反馈自动控制，恒定功率输出，确保切凝效果稳定。

- ★2.12氩气装置采用双路减压控制，氩气输出多点监测，分节控制输出，全数字化自动控制，确保氩气流量输出稳定，最小流量控制步长为0.1L/min

- 2.13具备开机自检功能，可进行自修复或显示错误代码、停止输出等功能。

- 2.14输出功率调节模式最小可以1W为步进。

- ★2.15PPS功率峰值补偿系统：根据探测组织阻抗，智能释放附加电脉冲能量以支持初始切割顺畅。

- 2.16设备上可以连接多种脚踏开关，可用脚踏或按键两种方式控制。

- 2.17具有氩气冲洗功能，防止氩气软电极阻塞，束激发距离可达7—10mm，量不足时会有界面提示、报警，并停止输出。

- 2.18浮地CF型设备安全性高，双反馈自动控制，输出功率稳定可靠。

- 注：以上参数标“★”项为必须满足项，如出现负偏离按照废标处理。投标时标“★” 参数部分须提供相关证明材料予以佐证。

- 二、质保期及售后服务

- 1、依据商品的保修条款及售后服务条款，须提供原厂质保，质保3年。询价文件另有约定的从其约定。质保期从验收合格后算起。

2、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供应商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件;设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。

3、供应商须提供详尽的售后服务内容和承诺，合同执行阶段，因应设计的修改和现场的实际情况，采购人可对需求方案及货物(规格、数量等)作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。无法依据的，双方商定。

4、保修期满后中标方向采购方提供合同设备的终身维修服务，只收零备件费，并以优惠价格提供。

三、其他要求

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。供应商应保证其货物在正确安装、使用和保养条的件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

2、在质保期内，供应商在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

3、如果供应商在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

4、供应商的报价应包含所投货物、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、措施费、安全、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

5、采购人和相关部门按照国家规定的标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交人予以配合。如因中标方原因，导致不能达到本项目的验收要求，采购人有权终止本项目，同时承担相应的违约责任。

6、中标人所有货物及配套设备须提供至少3年的免费质保服务（自采购人验收合格之日起计算）。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期内，若设备或部件发生故障或存在缺陷，中标人须提供原设备制造商售后维修和更换服务，费用包含在此次总投标价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。免费质保期内软件免费升级。

7、其他未尽事宜，双方在合同中商定。

四、结算及付款方式

验收合格后付至合同价款的100%。