枞阳县中医院碎石机采购项目

询价公告

一、采购内容

枞阳县中医院需要采购一台体外冲击波碎石机。

（一）技术参数如下：

1、碎石系统

★⑴成熟的冲击波生器：配置电磁式冲击波源,可与液电式兼容，并提供检测报告证明。

★⑵第二焦点高度≥130mm,并提供检测报告证明。

⑶第二焦点冲击波压力场参数：脉冲前沿≤ 0.5μS、脉宽≤ 1μS；

（4）焦斑范围：径向±7.5mm，轴向-60mm～60mm；

⑸压缩声压峰值：≤60MPa；膨胀声压峰值：≤5MPa；

⑹高压放电范围：8KV-18KV；可调节

⑺高压脉冲电容储能范围：≥53J

⑻具备冲击波高频高压系统，保证冲击波能量的稳定性。

（9）高压储能装置采用降噪消音免维护电容箱，使用寿命应大于100万次。

- 2、操作系统

★⑴整机配置独立的数控MCU系统、彩屏触摸屏控制台、摇杆运动控制系统，冲击波参数及运行状态实时显示。

⑵碎石时可选择连续触发，心电同步，单次击发等多种形式；

⑶碎石能量可无级调节；

⑷碎石触发频率范围：30～120次/分钟；

⑸封闭式水箱，自动排气，超温保护自动循环装置。

3、B超定位系统

⑴环冲击波源锥形多角度运动B超探头定位装置，具有电子自动测距功能，第二焦点距离电子数字直接显示；

⑵探头轴心延线与碎石焦点径向误差≤2 mm；

⑶探头表面与碎石焦点测距误差≤3 mm；

⑷电动的探头升降范围：25-125mm。

4、机械参数

⑴波源头采用导轨式滑道，波源转动角度范围：≥15°。

⑵治疗头三维运动幅度  升降：≥100mm、横向：≥80mm、纵向：≥80mm。机械传动系统的最小调节精度  ≤1mm。

⑶测量与显示误差≤2mm

⑷治疗床有效载荷 ≥135Kg。

- 注：1、以上参数标“★”项为必须满足项，如出现负偏离按照无效标处理。投标时标“★” 参数部分须提供相关证明材料予以佐证。

- 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品有关事项的通知》（皖财购〔2022〕366号）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品的补充通知》（皖财购函〔2022〕101号）等。本项目拒绝采购进口产品。

（二）配置要求

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机治疗床 | 台 | 1 |
| 床边控制盒（触控屏摇杆操作） | 台 | 1 |
| 冲击波源(电磁式声学透镜聚焦) | 套 | 1 |
| 电容箱(真空高压脉冲触发) | 套 | 1 |
| 冲击波高频高压发生器 | 套 | 1 |
| 水处理系统 | 套 | 1 |
| B超定位装置 | 套 | 1 |
| 硅胶水囊 | 个 | 3 |
| 工具箱 | 套 | 1 |

（三）技术服务要求

⑴维修响应时间：维修人员一小时内响应，24小时内到达现场。

⑵成交供应商保证质保期内设备开机率≥95％，提供全套技术资料、操作手册、维修手册，提供专用安装、维修工具和日常维修工具。

⑶成交供应商保证提供系统安装调试，应用培训。整机保修三年。保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。

- 二、质保期及售后服务

1、从项目验收合格之日起计算，成交供应商对所提供的设备要求提供三年免费上门保修服务(含厂家未提供保修的设备及其配件)，原厂家有更长保修期限的以厂家提供为准。

2、对所有在保修期内的设备，设备维修期间免费提供相应备用设备，并保证备用设备的性能不低于原设备。

3、在保修期内，产品在使用中出现故障，产品的零、部件在外观上出现物理损坏，如芯片烧毁、线路烧断等情况时，成交供应商不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非成交供应商能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。

4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件;设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用，提供软件的免费维护和升级服务。

5、投标供应商须提供详尽的售后服务内容和承诺，合同执行阶段，因应设计的修改和现场的实际情况，采购人可对需求方案及货物(规格、数量等)作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。无法依据的，双方商定。

6、保修期满后成交供应商向采购方提供合同设备的终身维修服务，只收零备件费，并以优惠价格提供。

三、其他要求

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。供应商应保证其货物在正确安装、使用和保养条的件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

2、在质保期内，供应商在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

3、如果供应商在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

4、供应商的报价应包含所投货物、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、措施费、安全、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

5、采购人和相关部门按照国家规定的标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交人予以配合。如因中标方原因，导致不能达到本项目的验收要求，采购人有权终止本项目，同时承担相应的违约责任。

6、成交人所有货物及配套设备须提供至少3年的免费质保服务（自采购人验收合格之日起计算）。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期内，若设备或部件发生故障或存在缺陷，成交人须提供原设备制造商售后维修和更换服务，费用包含在此次总投标价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于询价文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。免费质保期内软件免费升级。

7、其他未尽事宜，双方在合同中商定。

四、结算及付款方式：

供货安装结束并经验收合格后，付合同价款的90%，余款10%无质量和售后服务问题一年后付清。