枞阳县中医院双能X射线骨密度仪采购项目

采购需求

一、采购内容

枞阳县中医院需要采购一台双能X射线骨密度仪。

（一）技术参数如下：

1.测量原理：采用双能X射线吸收测量法（DXA），曝光产生高能和低能两种X射线能量。

2.测量部位：前臂（桡骨+尺骨）

★3.年龄范围：0-100岁，具备0-20岁中国男性/女性数据库＞1200例；20-100岁中国男性/性数据库>6400例（提供说明书证明）。

★4.一体机式全封闭铅防护设计，隧道式全封闭铅防护检测窗口。无需额外套防护罩，主机与电脑在同一个台车上工作（提供证明文件）。提供工作站及相关设备（电脑+打印机等）
  5.辐射防护：距设备表面20cm处辐射剂量水平≤0.3µSv/h（提供实测证明）。

★6.设备内置高清射像头，并侧面配备独立的可视屏幕≥8寸，供操作人员，观察受检者前臂摆放位置、提高检测结果的准确性。

- 含定位装置，增加对手臂定位稳定性。

- 8.射线管电压：低能≤45kV，高能≤75kV

9.成人计算参数（至少包括）：骨密度（BMD）、骨矿物质含量（BMC）、面积（Area）、T-值、Z-值、骨质指数（BQI）、骨折风险（RRF）、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄、预期发生骨质疏松的年龄（EOA)、BMI指数、U1尺骨、R1桡骨、UR1尺桡骨、U2尺骨、R2桡骨、UR2尺桡骨、U3尺骨、R3桡骨、UR3尺桡骨以及综合性参数。

10.儿童计算参数（至少包括）：骨密度（BMD）、Z值、同龄比、BMI指数、骨骼的生理年龄、身高预测。

11.能对检查的图像可进行手动编辑识别区域。

12.射线骨密度算法领先，能有效消除软组织影响，准确度较高。（提供证明文件）
★13.可选配同厂家跟骨超声骨密度仪辅助测量，与DXA相关性良好。（提供注册证证明）

14.可与超声经颅多普勒血流分析仪、人体成分分析仪、动脉硬化检测仪设备串联进行健康管理。

- 15.具备病例统计管理功能。

- ★16.可出具成人报告单、儿童报告单、营养运动处方报告单。

- 17.设备具备自检功能，能生成质控报告。

- 18.设备具备高级校准功能，包含线性验证、准确度验证、重复性验证等。

- 19.线性：在规定测量范围内，模体骨密度测定结果线性相关系数R不应小于 0.996（提供检测报告证明）

20.运行模式：最短非激励时间0.1s（提供说明书证明）

- 21.探测器有效视野尺寸：≥85mm×65mm

- 22.高、低能曝光时间＜6.5秒

- 23.制造商具备骨密度图像处理方面发明专利。

- 24.需与医院HIS系统、PACS系统连接（ 相关硬件及接口费用壹万圆左右由中标人承担，此项费用包含在报价中；提供承诺函）。

- 注：1、以上参数标“★”项为必须满足项，如出现负偏离按照无效标处理。投标时标“★” 参数部分须提供相关证明材料予以佐证。

- 2、本项目采购的相关系统管理软件需符合财政部、工业和信息化部颁发的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》、《台式式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023 版）》、《工作站政府采购需求标准（2023 年版）》等文件要求，如履约验收期间所投产品不满足相关文件要求，采购人有权追究中标人的违约责任，中标人承担由此产生的一切后果及责任。

- 3、进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品有关事项的通知》（皖财购〔2022〕366号）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品的补充通知》（皖财购函〔2022〕101号）等。本项目拒绝采购进口产品。

- 二、质保期及售后服务

1、从项目验收合格之日起计算，成交供应商对所提供的设备要求提供三年免费上门保修服务(含厂家未提供保修的设备及其配件)，原厂家有更长保修期限的以厂家提供为准。

2、对所有在保修期内的设备，设备维修期间免费提供相应备用设备，并保证备用设备的性能不低于原设备。

3、在保修期内，产品在使用中出现故障，产品的零、部件在外观上出现物理损坏，如芯片烧毁、线路烧断等情况时，成交供应商不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非成交供应商能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。

4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件;设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用，提供软件的免费维护和升级服务。

5、投标供应商须提供详尽的售后服务内容和承诺，合同执行阶段，因应设计的修改和现场的实际情况，采购人可对需求方案及货物(规格、数量等)作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。无法依据的，双方商定。

6、保修期满后成交供应商向采购方提供合同设备的终身维修服务，只收零备件费，并以优惠价格提供。