数字化X线摄影系统（DR）体检车参数与要求

- 车辆技术规格要求

1	车辆基本技术要求

1.1	驾驶座准乘人数：≥2人；

1.2	设备数量及用途：包含一套适用于DR检查及诊断的放射设备；

1.3	排放标准：国Ⅵ  ；

1.4	车辆规格：蓝牌，C照可驾驶；

1.5	车辆外形总尺寸（长×宽×高）mm：≥5650×1900×2600；

1.6	发动机功率：≥107KW；

1.7	总质量：＜4200kg；

1.8	发动机变速箱：终身质保，包上牌及相关费用。

2	车辆改装防护要求

★ 2.1	检查区域射线防护：配备6面（上下左右前后六面）铅防护；医护人员检查面铅防护厚度需大于等于3mm；

2.2车内区域划分：分为DR检查区、医护操作区；

2.3车内地板处理：操作舱：木板打底+车用胶皮地板处理；

检查舱：木板打底+铅板+木板＋车用胶皮地板处理；

2.4车内综合布线（强弱电）：配备DR设备所需的电源与信号控制走线预处理；

2.5操作区布局： 配备DR控制主机及医护人员工作席位、转椅一把、检查专用马鞍椅一把；

★ 2.6	设置独立的医患双通道：2个电动铅防护门分别位于检查区、检查区与操作区之间，天地轨道设计，长久工作不下坠，并具备行车锁止装置，另外检查区与操作区需配备铅观察窗，尺寸≥80CM*60CM；

★ 2.7	辐射防护：要求通过第三方DR机房放射防护检测,车辆交付提供检测合格报告，并提供3年免费车辆保养和机房放射防护检测；

2.8	检查区和操作区提供空调系统： 配备空调装置；

2.9	车内配备照明设计：照明灯、照度满足人员检测、休息工作要求 ；

2.10	检查区配备独立排风系统；

2.11	具备操作区与检查区语音双向对讲系统 ；

2.12	 检查室门外安装电离辐射警示标志；

2.13	车内安全技术要求：提供火灾安全报警及野外工作消防措施（灭火器）；

2.15	车内电路安全技术要求：提供电路过压、过载等保护措施及防浪涌装置。

3轻混智能供电系统

3.1	功能要求：车辆自带储能系统；

3.2	额定功率：≥3000W；

3.3	系统电压：≥24VDC；

3.4	输入电压：宽电压输入；

3.5	输出电压：AC220V±3%；

3.6	输出频率：50HZ；

3.7	输出波形：正弦波；

3.8	保护：过载、短路、过温、电池高低压保护、市电高低压保护；

3.9	工作温度：-30～40℃；

3.10	配备≥30米电缆＋卷线盘。

二、DR技术规格要求

功能及整体要求：数字化X线摄影系统（DR）一套；

用途说明：产品安装于特定医疗车上，在远离医院的现场进行职业病筛查，可用于儿童体检，胸部数字化X射线摄影检查和诊断。

1	高压发生器

★1.1	主机功率：≥50kW；

1.2	最大摄影KV：≥150KV ；

1.3	最大摄影mA：≥500mA；

1.4	最短精确曝光时间：≤1ms，最长曝光时间≥10s；

1.5	电流时间积：最小≤0.1mAs，最大≥500mAs；

1.6	控制台软件操作界面病人体形选择：≥4种；

1.7	数字化网络集成，控制台软件操作界面能实时显示并直接控制曝光参数KV、mA、mAs；

★1.8	设备应具有APR自动控制程序摄影功能；

★1.9	高压发生装置具备关机保护装置功能、X射线发生器曝光保护的控制装置功能；

2	Ｘ线球管

2.1	焦点尺寸：小焦点≤0.6mm,大焦点≤1.2mm（大小焦点可切换）；

2.2	焦点功率：小焦点≥20Kw, 大焦点≥50kW；

★2.3	阳极热容量：≥300kHU；

2.4	控制台软件操作界面能实时显示球管热容量状态。

3	平板探测器

3.1	非晶硅材质整板 ；

3.2	探测器承重≥150kg；

3.3	探测器有效成像尺寸：≥43×43cm；

3.4	探测器像素：≥900万；

3.5	动态范围：16bits；

3.6	像素颗粒大小：≤140μm；

3.7	分辨率：工作状态≥3.4lp/mm；

★3.8	平板探测器具备噪声消除技术；

3.9	数据传输：有线传输；

3.10校准模式：偏移量校准、增益校准、坏像素点校准、线噪声校；

3.11可实现内触发同步控制，方便进行升级。

4	DR摄影装置

4.1	采用双立柱式机械结构，满足各部位立位投照摄影临床需求；

4.2	X射线管焦点距地最低≤900mm，距地最高≥1380mm；

4.3	产品具有X射线管组件与探测器组件的立位自动跟随功能；

4.4	滤线栅密度：不小于40L/cm（或103L/inch）；

4.5	限束器最大照射野：≥430mm×430mm（SID=100cm）；

4.6	具备遥控胸片架升降功能。

5	图像采集工作站与软件系统：

5.1	具备智能诊断功能；

5.2	CPU：≥5.0GHz；

5.3	显示器屏幕尺寸：≥19寸；

5.4	内存：16GB  硬盘：≥8TB  光驱：DVD刻录；

5.5	系统接口：USB接口、标准RS232接口、打印机并口、1000MB网络接口、DVI/VGA、DICOM3.0接口；

5.6患者信息录入，采样身份证直接读卡录用上传功能；

5.7图像处理功能：图像处理：窗宽/窗位、自动窗宽/窗位、预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转、旋转、图像放大及漫游、图像插值边缘增强、恢复原始图像标注、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量、面积测量、电子剪切等；

5.8	其他功能：病人图像可以采用各种方式查询，并可自定义查询方式；具有病人预约功能；具有像素计量优化；诊断工作站图像处理软件界面为中文界面；支持无损压缩的高速传输；支持在线解压；

5.9	具备采集软件与胶片打印同步功能,提供与我院HIS系统对接功能并支付相关接口费用，车载图像能直接无线传输到医院内部工作站并能进行诊断上传；

5.10图像编码可实现bmp及jpg格式，能用windows操作系统自带图像软件浏览；

5.11	软件采集系统中诊断报告应具有全身各部位诊断模块；

5.12	开放式调整图像亮度、对比度等，具有开放式曲线调节功能；

5.13	配备职业病检查功能：适用健康体检/职业病检查/儿童体检；

5.14具有DAP剂量面积乘积显示功能；

5.14	具有智能售后远程服务系统，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家。

6. 所投标产品须为专业数字化车载X射线机，不接受常规DR或常规X射线机设备。

7.生产要求一体化生产改装:车辆为一体化生产，即底盘生产与整车为同一厂家，供应商出具承诺函。

8. DR免费整机质保和保养不少于3年（一年4次）。

9. 车辆免费质保两年十五万公里，先到为准。

10.其他要求：数字化动态DR须提供车载注册证。

注：以上技术参数及要求中带“★”的产品性能技术参数及要求须在响应文件中提供相关证明材料 。证明材料包括医疗器械注册证、第三方检测机构出具的检验或检测报告、产品说明书、产品彩页、官网截图扫描件,提供其中之一即可。